Appendix 23: VISIT 2 – CUSTOM MADE FOOT ORTHOSES FITTING & VERIFICATION FORM

Studie-informatie

- Studie titel: Towards Pressure-Adherence & Education Driven Service in Diabetic Foot Disease (PARADISE trial)

- Protocolnummer: S71769

- Studielocatie:

- Hoofdonderzoeker (PI):

- Deelnemerscode:

- Datum van bezoek 2 (dag/maand/jaar): _____ / _____ / _____

- Podoloog:

- Orthopedisch technieker/ podo-orthesist:

DEEL A – CONTROLE VAN ORTHESESPECIFICATIES

A1. Basislaag (Base Layer)

| Criteria | Ja | Nee | N.V.T. | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Op maat gemaakte schoen: 5 mm microkurk (shore 55) + 5 mm EVA (shore 35–40) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Confectieschoen: 6 mm EVA (shore 35–40) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Alternatief materiaal met vergelijkbare eigenschappen | ☐ | ☐ | ☐ | Specificeer: ______________ |

A2. Toplaag (Top Cover)

| Criteria | Ja | Nee | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 mm gesloten-cellig schuim (bv. Plastazote LD45) | ☐ | ☐ |  |
| 3 mm open-cellig dempend schuim (bv. PPT) | ☐ | ☐ |  |
| Volledige lengtebedekking | ☐ | ☐ |  |
| Alternatieve materialen met gelijkaardige eigenschappen | ☐ | ☐ | Specificeer: ______________ |

A3. Metatarsale ondersteuning (Metatarsal Support)

| Criteria | Ja | Nee | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Metatarsale balk die alle metatarsale koppen ondersteunt | ☐ | ☐ |  |
| OF gelokaliseerde pad/dome (indien geïndiceerd) | ☐ | ☐ | Indicatie: ______________ |
| Materiaal: EVA / kurk / equivalent (shore ~55) | ☐ | ☐ |  |
| Bedekt door toplaag | ☐ | ☐ |  |

A4. Afmetingen en positie van de metatarsale balk

| Criteria | Ja | Nee | Gemeten waarde | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoogte 9–10 mm | ☐ | ☐ | ____mm |  |
| Positie 6–11 mm proximaal van de metatarsale koppen | ☐ | ☐ | ____mm |  |

Deel B – PASSINGSBEOORDELING

B1. Pasvorm binnenschoeisel

| Parameter | Adequaat | Niet adequaat | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Orthese past volledig in de schoen | ☐ | ☐ |  |
| Geen zichtbare vervorming | ☐ | ☐ |  |
| Hielpositie stabiel | ☐ | ☐ |  |
| Geen overmatige drukpunten gerapporteerd | ☐ | ☐ |  |

B2. Pasvorm buitenschoeisel

| Parameter | Adequaat | Niet adequaat | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Orthese past volledig in de schoen | ☐ | ☐ |  |
| Schoen kan gesloten worden zonder spanning | ☐ | ☐ |  |
| Geen verschuiving tijdens het stappen | ☐ | ☐ |  |
| Geen zichtbare drukzones | ☐ | ☐ |  |
| Comfort voor de patiënt (subjectief) | ☐ | ☐ | Score:____/10 |

DEEL C – FOTODOCUMENTATIELOGBOEK

Instructies: Neem gestandaardiseerde foto’s en sla deze op onder de deelnemers-ID.

| Type foto | Genomen | Bestandsnaam/ID | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Orthese Bovenaanzicht | ☐ |  |  |
| Orthese Onderaanzicht | ☐ |  |  |
| Orthese Zijaanzicht | ☐ |  |  |
| Orthese in binnenschoeisel | ☐ |  |  |
| Orthese in buitenschoeisel | ☐ |  |  |
| Schoeisel (binnen) | ☐ |  |  |
| Schoeisel (buiten) | ☐ |  |  |